技术参数

【结构组成】产品由镜体、目镜罩、导光束接口和附件组成。附件有导光束配件1 和导光束配件2，用于适配不同规格的导光束接口。

1-镜体，2-目镜罩，3-导光束接口，4-导光束配件1，5-导光束配件2

图1产品示意图

【性能指标】

- 工作距离（mm） 40；

- 工作长度L（mm） 330；

- 插入部分最大宽度D（mm） 10；

- 器械通道最小宽度（mm） NA；

- 视场角2W（°） 70；

- 视向角θ（°） 30；

- 视场中心角分辨力［C/（°）］ 6；

- 有效景深范围（mm） 5-100；

- 显色指数Ra（A光源） 85%；

- 显色指数Ra（D65光源） 85%；

- 照明镜体光效（IleR） 45%；

- 综合镜体光效（SLeR） 30%；

- 综合边缘光效（SLe-Z） 12%；

- 有效光度率（cd/(m²·lm)） 1000；

- 单位相对畸变VU-Z控制量（||） ≤20%；

- 形状参数 ∞。