技术参数

1.产品配置:包括气源组件、空氧混合器、负压吸组件、复苏组件。

2.用于早产儿、足月儿的室息复苏抢救，适用婴儿体重范围≤10kg。

3.气源供应:氧气和空气气源输入压力范围:280kPa-600kPa。

4.内置负压吸引装置，吸痰压力范围:-150mmHg-0mmHg。

5.负压压力表测压范围:-180mmHg-0mmHg。

6.内置空氧混合装置，向需要输氧的患儿提供准确控制的空氧混合气体。

7.氧浓度调节范围:21-100%，精度≤±3%

8.流量范围:0L/min-15L/min

9.内置 T-型复苏装置，提供受控、稳定的吸气峰压(PIP)和呼气朱正压(PEEP)，确保功能残气量(FRC)。

10.上气道压力计测压范围:-20cmH20-100cmH20。

11.PIP 防误操作值(限压阀):30cmH20，>30cmH20 需手动触发，PIP 最大设置值为 45cmH20，有效避免气压伤。

12.PEEP 呼末正压范围:0-35cmH20。

13.整机重量轻，小巧轻便，方便医护人员携带。