技术参数

1.具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；具备降速起搏功能。

2.同步除颤和手动除颤中，能量：分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

4.除颤充电迅速，充电：至200J<3s，充电至360J<7s。

5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

6.病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω；体内除颤：15-250Ω。

7.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

8.配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

10.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

11.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间：有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

12.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

14.符合欧盟救护车标准EN1789-2007，防护等级IP55。

质保期：两年