技术参数

1.用于成人、小儿以及婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机

2.气动电控呼吸机，气源压力范围:2.7～6bar。

3.主机重量：小于1.5kg。

4.具有≥3.5英寸TFT彩色屏幕，分辨率320*240。

5.具备三防功能（主机IP34 级防水防尘，能承受最高从75cm 的高度下落的冲击）。

6.标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。

7.标配可充电锂电池，连续使用时间：≥11 小时。

8.具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。

9.通气模式：IPPV，Assist。

10.具有手动呼吸功能。

11.同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。

12.具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。

13.屏幕可同时显示监测：P-T波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。

14.氧浓度调节档位：Air Mix、No Air Mix，2 个档位；Air Mix档输出氧浓度≥55 vol.%，No Air Mix档为纯氧。

15.分钟通气量：3-20L/min连续可调。

16.呼吸频率： 5-40/min，连续可调；吸呼比：为1-1.67。

17.吸气触发灵敏度：压力触发-2mbar。

18.配备手调PEEP阀，可以连续调节PEEP参数。

19.报警功能;具有声音/灯光/文字三种报警提示。通气过程中出现生理报警和技术报警，有相应语音提示，快捷排查报警原因。