技术参数

一、输尿管内窥镜：

1、工作长度为：≥430mm；

2、有效景深范围：3-100mm；

3、提供无创末端设计；

4、一体化设计，操作更灵活便捷，确保画质的清晰度；

5、锥形镜体，强韧耐用；

6、自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流；

7、双器械通道，保证手术过程中灵活转换器械满足多种手术需求；

8、蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角；

9、镜直径：前端≤8Fr，后端≤9.8Fr；最大插入部外径≥3.5mm；

10、超广视角，视向角：0°±5°；

11、器械通道：1×5Fr或2×3Fr，长度≥430mm；

12、超清晰大画面技术；

- 13、视场角／(°) ：≥75°（提供参数确认文件）；

14、视场中心角分辨力：≥0.8C/(°)（提供参数确认文件）；

15、颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90（提供参数确认文件）；

16、注水通道的流量：流量不小于300mL/min（提供参数确认文件）。