技术参数

- 外部尺寸≧（L×D×H）1300mm×780mm×2250mm；

- 内部尺寸≧（L×D×H）1100mm×580mm×650mm；

- 气流模式：100%外排；

- 流入气流平均风速≧0.52m/s，下降气流平均风速≧0.32m/s；

- 送风过滤器与排风过滤器均采用ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%；

- 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；

- 洁净级别为10级的工作环境；

- LCD液晶屏彩色显示，触摸按键，可显示时钟、工作区温度与湿度、气流流速、送风以及排风过滤器压差、系统时间、过滤膜使用寿命、紫外使用时间、功能图标以及报警提示等参数；

- 具有水阀、气阀孔交错设计，位于正视安全柜方向的左侧

- 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能；

- 前窗采用电动升降方式，可一键上升或者下降到安全高度；

- 紫外灯安装在工作区背面上部，确保操作区能完全覆盖照射杀菌，同时具有一键紫外灯预约30min功能，并可设定更改预约时长；

- 有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示；

- 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

- 照明灯安装在工作区前部，采用2根高亮度LED灯管，照度可达1000lx以上；

- 前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，防护人员安全

- 前窗玻璃具有全幅可清洁功能,彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍， 扫除卫生死角；

- 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

- 报警代码显示提醒设计；

- 前窗关闭双重触发信号，在紫外灯杀菌消毒一路线路故障时，可以继续正常开启紫外杀菌功能；

- 负压风道设有过滤格栅，防止纸屑等杂物进入后部负压腔体；

- 上柜体底部结构的可搬抬结构设计，便于叉车搬运及人工搬抬放置上柜体，安全方便；

- 柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜操作区后部的左右两侧，操作区两侧取电方便；

- 柜体底座下方没有横撑横杆设计，全敞开空间方便放置或移动物品及方便座椅推进；

- 脚轮与支架一体化设计，柜体可实现万向移动，也可以调节支脚高度来固定柜体和调平工作台平面；

- 可联动控制，通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动；

- 高效过滤器与风机的维修、更换，均可在柜体前侧进行，并且可实现单人更换，维修保养快捷；

- 一体式搁手板大平面设计，与胳膊的接触面积更大，人员操作更舒适；