技术参数

一、技术参数：

1、设备具备高频电刀、氩气刀两大功能，主机一体化设计，各模块独立工作，专业用于息肉切除，EMR、ESD等消化内镜手术治疗；

2、具备电磁兼容，全浮地形式输出，CF型设备；

3、设备输入功率≥800VA，最大输出功率≥350W；

4、具有触摸彩色液晶显示屏；

5、主机单极电切模式≥4种，单极电凝模式≥3种，并具备双极电凝功能；

5.1单极纯切功率：≥350W；

5.2单极混切功率：≥250W；

5.3单极喷凝功率：≥80W；

5.4单极强凝功率：≥120W；

5.5单极柔凝功率：≥120W；

5.6双极电凝功率：≥120W；

- 具备内镜电切I和内镜电切Q专用内镜手术电切模式，可避免手术过程中出血和穿孔等并发症；

- 具备软组织闭合功能，可闭合直径≥7mm血管；

8、氩气喷凝功率：≥80W；

9、主机输出频率：≥450kHz；

10、具备中性电极连接状态检测功能，当中性电极没贴好时，主机会进行报警提示；

11、氩气系统：

11.1氩气输出流速范围：0.1-5L/min；

11.2氩气输入监测压力：0–1MPa；

11.3氩气切割模式：0.1-5L/min；

11.4供气：AL4气瓶、充装容量9.5MPa；

11.5氩气电凝各模式：0.1-5L/min；

11.6氩气输入压力：0.2MPa-0.65MPa；

11.7氩气纯度：≥99.99% ；

11.8堵塞提示：>0.1MPa提示；

11.9氩气流速调节精度：0.1L/min；

- 具备气路堵塞保护功能，当气路发生堵塞时，控制器自动停止输出，并有相应的报警提示；

- 具备设备自动断电保护功能。

- 二、产品配置：

1、主机1套（配脚踏开关）；

2、专用推车1辆；

3、与主机同一品牌氩气电极2条；（提供三类注册证书）

4、中性电极（负极板）10片；

5、中性电极连线1条；

6、单极连线1条；

7、氩气减压阀1个；

8、氩气瓶2个。