附件
输尿管镜技术参数

1. 视向角：0°            
2. 视场角：≥75°
3. 头端部外径：6Fr
4. 最大插入部外径：11.3Fr
5. 工作长度：425mm
6. 器械通道：Φ1.3mm
7. 照度：≥2000lx（工作距离10mm）
8. 视场中心角分辨力：0.547C/°
9. 景深:3~20 mm

要求配置
	序号
	产品名称
	数量

	1
	输尿管镜
	1支

	2
	胶帽
	5只

	3
	异物钳
	1把





[bookmark: _GoBack]
输尿管镜技术参数

1、视向角：0°
2、视场角：≥75°
3、头部最细端外径：≤Fr8.5   中间：Fr11.7  尾部：Fr13.4
4、景深范围：3～20mm
5、工作长度：≥425
6、器械通道：≥F6

要求配置
	序号
	产品名称
	数量

	1
	输尿管肾镜
	1支

	2
	异物钳
	1把




